子午流注低频治疗仪招标参数
一、技术参数：
1、子午流注纳甲法开穴、灵龟八法开穴查询：即时开穴、定时开穴、某穴位未来五次开穴时间、任意时间开穴查询

2、病症查询：包括辨证分型、症候分析、治疗处方、穴位图示

3、十四经穴位查询：部位、作用、主治、解剖、图形

4、经外奇穴查询：部位、作用、主治、解剖、图形

5、治疗时间设定

6、时区设定

7、真太阳时自动计算

8、病症信息：≥13种

▲9、多路治疗输出≥10路治疗输出，治疗强度1-99档可调，每路输出可单独调节强度

10、脉冲频率分多档可调：单一频率、任选一挡固定频率不变、频率组、多档频率顺序输出

11、治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值不大于20V，输出电流不大于40ma；最大输出电压有效值≥17V，最大输出电流≥34 ma；最高输出频率：≥1000hz，（±15%误差），多档可调。

▲12、输出频率：低频输出，1.25hz～1khz 多档（≥10）可调

13、电源电压(电源条件220V)：电源适配器直流输出9～24V

14、电源电流强度：不超过2A

15、具备操作指导演示教学视频

16、图文输出设备：多点触控彩色触摸屏≥8寸
▲17、移动台车支架：配备可拆卸分离式金属台车支架
二、配置：
1、操作主机1 台

2、机身架1架

3、电源1个

4、电极导线20条
5、治疗贴片100片

6、主机铝箱1个

7、说明书2份

8、合格证1份
三、质保售后：
1、
提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、
售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、
设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、
日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。
5、
根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、
承担连接医院现有信息端口费用。
四、耗材情况：

1、配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。
