精子质量分析仪招标参数

一、技术参数：

1.检验项目齐全，包括精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学分析类、精子功能实验类、化学分析类及免疫分析类项目

2.精子动力学分析项目，活力级别分为PR、NP、IM三个级别，还可分析多达40项活力相关参数

3.精子形态学分析模块，细分各种畸形类别及畸形率，可检测40多项形态学指标。

4.形态学检测精子自动计数，辅助识别畸形率，畸形总数及畸形精子数分别自动统计

5.自动计算畸形精子指数（TZI）和精子畸形指数（SDI），及多重异常指数（MAI）

6.可跟踪精子运动轨迹并描绘输出彩色轨迹线，精子轨迹图可以反白显示

7.可对精子图像进行文字及图形标注

8.精液分析功能界面及报告输出具有病案首页信息、精子镜下原始分布图及彩色动态轨迹图、标本特性数据和精子质量分析数据及形态分析数据、精子各种运动速度及活力分级及统计直方图

9.每个视场图像帧数10~40帧

10.每视场的采集分析时间小于10秒

11.每视场图像可测精子数≥1500个

12.精子密度检测范围0-3.0x109/ul无须稀释

13.运作参数分析适用显微镜物镜倍数10X、20X、40X

14.采集的视场图像可进行自由播放

15.以数据库方式管理病案文档及图像

16.病例统计功能具有≥10种统计方式及≥6种统计结果显示方式

17.具有数据备份及数据刻录功能；具有数据备份、数据刻录、数据输出功能，

18.病例报告项目及检验项目可根据医院需求增添修改

19.打印报告格式可自定义设计，满足不同要求

20.具有LIS导出功能，方便进行LIS联网

21.可实现一机多用，检测分泌物、便常规、病理、细胞形态等显微图像相关应用

22.显微镜：

（1）、主机：一体化机身，全金属,核心部分不含塑料件,防震机座，稳定结构，带有自动关机功能；

（2）、光学系统：无限远光学系统；

（3）、光源：LED光源，无须调节即可获得均匀照明，无热辐射，寿命长，平均寿命至少15年；

（4）、物镜转盘：至少4位物镜转盘；

（5）、聚光镜：阿贝聚光镜；

（6）、片夹：安全片夹，可以防止载玻片破裂，适合精子计数板；

（7）、物镜：配备平场消色差物镜10X\20X\40X\100X；

23.彩色显微摄像机,成像器件：CMOS彩色图像传感器,有效像：≥752（H）*480(V)mm,成像区域：≥4.51(H)*2.88(V),帧率：≥60fps；

26.WIN10系统或以上/≥四核CPU/≥1T硬盘 /≥8G内存/≥21.5寸液晶图文显示设备,具备显微图像接口

二、配置：

配置：

1、图文工作站一台

2、显微镜一台	3、彩色显微摄像机一套

4、红宝石计数池一套

5、精子质量分析系统一套

三、质保售后：

1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书，方可验收。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。