高流量无创呼吸湿化治疗仪招标参数

一、技术参数：

- ▲ 具备高流量模式、低流量模式和CPAP模式。

- ▲ 流量设置调节范围：2L-80L。

- 可实现80L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。

- 支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-80L时调节精度为5L。

- ▲温度设置调节范围值为：31℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃。湿度补偿大于4档可调。

- ▲采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。

- 主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温度、流量、氧流量治疗波形。

- 机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。

- 机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

- 机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%，氧浓度不受流量变化影响。

- 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

- 具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

- 彩屏，尺寸≥4.0英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

- 可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。

- 加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

- 无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

- 提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号）。

- 提供配套移动台车和吊臂。

- 具备报警复位静音功能。

- 采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

- 报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。

24.提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。

二、配置：

每台配置：

1.高流量无创呼吸湿化治疗仪	一台

2.电源线	一个

3.说明书	一本

4.合格证	一张

5.保修卡	一张

6.过滤海绵	一包

7.加温呼吸管路	二套

8.一次性使用鼻氧管	各2套

9.台车（含储物篮和吊臂）	一套

10.高压氧管	一套

三、质保售后：

1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书，方可验收。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。