维修检测设备一批招标参数

- 技术参数：

一、示波器

- 至少4 路输入

- 模拟通道带宽不小于200 MHz

- 采样率：2.5GS/s 半通道 1.25 GS/s 全通道

- 记录长度：10 M

- 数字通道：16M

- 分辨率：8 位 ADC ，高分辨率模式下可达 16 位

- 边沿、脉宽、欠幅、超时、逻辑、建立和保持、上升/下降

- 光标：波形，竖线、横线和横竖线

- 输入灵敏度范围：至少满足1mV/div至10mV/div

- 通道间隔离度：至少满足10：1≤100MHz， 30：1≤30MHz

- 通道间隔离度：至少满足-95ns到+95ns

- AFG输出：至少1（带Aux Out的多路复用）

- 数学：基本波形代数、FFT 和高级公式编辑器

- 串行解码I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、CAN、CAN FD、LIN 和 SENT等

- 波形类型：任意波形、正弦波、方波、脉冲、锯齿波、 三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、 Sin(x)/x、随机噪声、半正矢曲线、心电图

- 屏幕：10.1 英寸以上 TFT 彩色 屏幕

- WXGA (1280 x 800) 分辨率

- 容性（多触点）触摸屏

- 拥有2个以上USB 2.0端口

- LAN（10/100 Mb/s Base-T 以太网）

- 任意函数发生器

二、电气安全分析仪

- 电压测量

1.1 测量量程：90V-264V AC RMS；

1.2 误差 ±（2%读数+0.2V）；

- 接地电阻测量：

2.1 测量量程：0Ω-2Ω；

2.2误差：±（2%读数+0.015Ω）；

- 泄漏电流测量：

3.1 测量值：AC+DC，单独AC，单独DC

3.2 测量量程：0uA~10.0mA；

3.3 误差：±（读数的 1 % +1 μA）@ DC~1kHz；

3.4 泄漏电流测量项目：对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流、患者辅助漏电流、直接设备、直接应用部件、点对点；

4.差分漏电流测量

▲4.1测量量程：75uA~20mA；

▲4.2误差：±10%读数+0.2uA；

- 5.绝缘电阻测量

▲5.1 可测试5种类型绝缘电阻，包括电网（L1 和 L2）对保护性接地、应用部分对保护性接地、电源对应用部分、电源对非接地导电点、应用部分对非接地导电点的测量值

5.2 测试电压：500V DC 或250V DC;

5.3 测量量程：0.5MΩ-20MΩ，误差：±（2%读数+0.2 MΩ）；

5.4 测量量程：20MΩ-100MΩ，误差：±（7.5%读数+0.2 MΩ）；

- 6.  ECG性能波形：

6.1 复合波：30 BPM、60 BPM、120 BPM、180 BPM、 240 BPM ；

6.2 方波：0.125 Hz和2 Hz；

6.3 正弦波：10 Hz、40 Hz、50 Hz、60 Hz 和 100 Hz；

6.4 三角波：2 Hz；

6.5 脉冲：30 BPM 和 60 BPM；

▲7．ECG端口，可拓展到14导联；

8.内置测试标准：ANSI/AAMI ES1, IEC62353 ，IEC60601-1 (2nd and 3rd editions) and AS/NZS 3551；

三、程控稳压直流电源

- 3通道或以上，可同步输出

- 额定输出电压：0~30V、0~30V、0~5V

- 额定输出电压：区间不小于0~3A

- 负载调节率：电压≤0.01%+3mV 电流≤0.1%+3mA

- 解析度：电压1mV 电流1mA

- 设定值精确度：电压≤0.03%+10mV 电流≤0.1%+5mA

- 回读值精确度：电压≤0.03%+10mV 电流≤0.1%+5mA

- 纹波与杂讯：电压≤3mVp-p ≤1mVrms 电流≤3mArms

- 并联设定值精确度：电压≤0.02%+5mV 电流≤0.1%+20mA

- 记忆：不小于36组

- 拥有计时器功能

- 配备RS232或USB接口

- 工作温度：0-40℃

四、热风枪焊台

- 最大输出功率：不小于650w

- 最大风枪功率：不小于560w

- 热风温度：至少100~500℃

- 最大气流量：不小于 23L/Min

- 最大烙铁功率：不小于90W

- 温度范围：至少180~480℃

- 具有数显功能，最好拥有高清大屏

- 8.不使用时，手柄放在手柄架上，可自动冷却，拿起手柄可迅速升温

二、配置：

一、示波器1台

- 主机、电源线、探头*4、电池组1套、分析软件、通信电缆/电脑连接线、校准证书

- 三年保修：涵盖仪器的所有部件、探头和人工费，以及新固件版本更新的访问权限

二、电气安全分析仪1台

- 主机、电源线、便携包、电缆组件数据传输电缆

- 附件套件：测试引线组、测试探针组、鳄鱼夹组、香蕉接头

三、程控稳压直流电源1台

- 主机、电源线、负载线*3套或以上、RS232或USB接口及对应通信电缆、上位机软件

四、热风枪焊台1台

- 主机、烙铁架、老铁手柄、风枪、风枪支架、风嘴*2、焊锡膏、焊锡*2卷

五、维修台2张

六、钢板工作台1张

- 三、质保售后：

1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

7、软件免费升级使用。