新生儿科经皮黄疸仪招标参数

- 技术参数：

1、可对早产儿进行黄疸测量，直接读取血清总胆红素值的无创检测设备。

2、▲测量原理：通过测量蓝光(中心波长450nm)和绿光(中心波长550nm)的范围区域的光密度的差异来确定存在于皮下组织中的胆红素的黄色程度，适合所有肤色条件。

3、光源：脉冲氙弧灯，灯炮使用寿命较长（≥15万次测量）。

4、中文触屏操作：采用点阵式LCD中文触摸屏为操作界面，同一屏幕可显示3个检测数据。

5、▲主机尺寸：55±10mm×167±10mm×45±10mm

6、▲轻便小巧，便于携带：重量≤200克（包括内置电池）

7、使用方便：无需一次性耗材，无需用户校准

8、超大数据存储：≥可储存100个患者的数据

9、具有一键删除所有数据功能

10、画面锁定功能：为了防止误动作而切换手动输入的有效/无效。手动输入无效时，显示屏/手动输入上显示钥匙符号。

11、条码识别功能：利用条形码读码器的扫描功能快速、准确的核对、录入医生、患者ID。

12、▲内置电池：可充电，约2小时充满电，电池完全充电后，至少可测量250次或以上。

13、显示语言：中文、英文

14、▲设置日期和时间模式：。

15、有两种单位可选：mg/dL, μmol/L（可切换）

16、测量范围大： 0.0~25.0 mg/dL 或 0~425 μmol/L

17、精度高：误差范围≤1.5 mg/dL 或  25.5 μmol/L

18、关于测量超出范围时：如果测量值超出测量范围会闪烁；如果测量值超出显示范围会显示-0-。

19、可预设平均次数，并自动计算平均值。

二、配置：

1、新生儿科经皮黄疸仪主机	1台

2、基座	1个

3、条形码扫码器	1个

4、操作手册	1份

5、电源线	1条

- 三、质保售后：

1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。