全自动化学发光免疫分析仪招标参数

- 技术参数：

- 发光原理：直接化学发光法

- 测试速度：单机≥600T/H，拓展可达2400T/H

- 第一份结果出来所用时间:时间:<21分钟

- 样本处理模式：随机、急诊、批处理

- 样本位：100-300，测试过程中可连续装载、替换，急诊优先

- 采样针：一次性TIP吸头

- 试剂针：具备自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪功能

- 试剂位：≥42个，可随时装载、替换试剂

- TIP存储器：连续装载、实时数量显示

- 10、反应杯存储器：反应杯单杯设计，支持连续装载，实时数量显示

11、试剂种类含：≥90种项目：其中，骨代谢类：（血清甲状旁腺素（PTH）、降钙素（CT）、骨钙素（BGP）、25-羟基维生素D（25-OH VD）），必要时需提供注册证复印件和清洗液、底物液、一次性吸头、反应杯。

- 12、试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用

- 13、试剂辨别：仪器自动识别

- 14、试剂仓：24小时冷藏功能，工作温度8-12℃，存储温度2-8℃

- 15、标准品：免费，无需另购

- 16、软件功能：标本稀释比例可任意选定，可汇总、存储、查询病人信息

- 17、电脑配置：品牌电脑，正版WINDOWS 系统、双核CPU、宽频触摸显示器

- 18、联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连接

二、配置：

1、全自动化学发光测定仪 1台

2、RS232 数据线 2根

3、电源线 2根

4、10999内六角套装 1套

5、品牌电脑 1台

6、清洗液桶（10升） 4个

7、废液桶（10升） 2个

- 三、质保售后：

1、提供整机保修≥5年，保修期从本设备在签字之日开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用；

2、售后响应时间2小时内，24小时到达地到场时间，48小时解决问题，维修时能提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、设备到达使用单位后，技术人员需现场安装，调试。设备验收合格后，需免费对用户操作和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的挂网创建区域挂牌，并且能按照投标价格进行合同签订；若配套耗材不在该区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。