## Sheet1
附件 1：珠海市中西医结合医院医用磁共振成像设备服务项目
设备名称 | 序号 | 服务方案 | 项目报价（万元） | 质保及售后
医用磁共振成像设备 MAGNETOM Skyra3.0T | ① | 全保1年 |  | 一、一年4次保养，不限次人员上门及远程支持，整机保修，包含但不限于常规备件、冷头维修、水冷机、精密空调、工时、都在保修范围内（更换的旧件退回），再安装及其他第三方的产品除外。 二、保修的备件免费维修更换，更换的不良品由供应商负责处理，备件必须是原厂认证合格的原厂未拆封零备件，不会给设备带来危害。中标商需在标书中提供无走私或非法渠道备件承诺函（格式自拟），承担相关法律风险； 三、保修期内MAGNETOM Skyra设备的开机率≥95％（按全年365个日历日计算）。开机率＜95%时，停机每超出一个日历日，维修服务合同期限自动延长两个日历日。
| ② | 全保2年 |  | 一、一年4次保养，不限次人员上门及远程支持，整机保修，包含但不限于常规备件、冷头维修、水冷机、精密空调、工时、都在保修范围内（更换的旧件退回），再安装及其他第三方的产品除外。 二、保修的备件免费维修更换，更换的不良品由供应商负责处理，备件必须是原厂认证合格的原厂未拆封零备件，不会给设备带来危害。中标商需在标书中提供无走私或非法渠道备件承诺函（格式自拟），承担相关法律风险； 三、保修期内MAGNETOM Skyra设备的开机率≥95％（按全年365个日历日计算）。开机率＜95%时，停机每超出一个日历日，维修服务合同期限自动延长两个日历日。
| ③ | 移机1次 |  | 包含(MAGNETOM Skyra （3.0T核磁）)移机服务1次，移机服务内容： 1、机房勘察及图纸设计、设备的拆卸、包装、车辆运输、搬运、再安装、励磁，匀场，系统校准调试，含外水冷移机及精密空调移机，不含MR机房的拆墙及装修。含拆机再安装中的所有人工费、以及专用工具使用使用费，含设备校准，含检测派工现场支持。确保设备图像质量符合临床使用要求和国家相关部门检测要求。 2、移机配套内容：含液氦补充500ML。
| ④ | 基础升级 |  | 提供平台升级(XA60) （不含高级软件）
| ⑤ | 平台升级 |  | 免费提供设备系统软硬件的安全性改良升级和技术支持。MAGNETOM Skyra设备需满足同时多层扫描层数≥8层，可用于快速自旋回拨序列；基于压缩感知技术对数据进行采样，可用于头部不打药血管扫描，比传统方法减少扫描时间30%；高空间分辨率血管壁快速扫描，减少扫描时间40%；纠正层面间变形，可以应用于骨关节系统；肝脏动态增强扫描时，无需屏气，完全自由呼吸情况下一次完成多期动态增强扫描；采集完成后，迭代非线性重建图像；可用于头部指纹图谱成像；可缩短SWI序列的时间至原来的30%。
备注： 1.每个项目请分项报价 2.项目①+项目③+项目④合计报价不得高于200万元